Załącznik nr 2 – specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

(Pieczęć firmowa lub dane Wykonawcy)

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -oferta 13/2021

Zakup sprzętu do  badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz przedwdrożeniowych oraz budowy prototypu

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Sprzęt musi spełniać następujące minimalne wymagania (nie gorsze niż): | Wymaganie spełnione (TAK/ NIE*) Jeśli NIE proszę o wypełnienie kolumny 3) | Charakter kryterium, uwagi, inne |
| pHmetr Specyfikacja urządzenia: • Pomiar wartości temperatury w zakresie 0-100°C z rozdzielczością 0,1°C i dokładnością +/- 0,5°C • Pomiar wartości pH w zakresie 0-14 z rozdzielczością 0,001 i dokładnością +/- 0,002 • Kalibracja minimum w 5 punktach pomiarowych • Elektroda pomiaru pH wraz zintegrowanym czujnikiem temperatury • Zestaw składający się z miernika, statywu na elektrodę i elektrody • Elektroda kombinowana pracująca w zakresie 0-14 pH i 0 °C – 100 °C • Statyw umożliwiający łatwe montowanie i wymontowywanie elektrody • Automatyczne rozpoznawanie buforów • Zgodny z GLP • Wyświetlacz LCD zawierający takie informacje jak m.in: dane pomiaru, status elektrody i bieżąca kalibracja • Dołączone świadectwo kalibracji • W zestawie z trzema buforami pH |  | Podać zakres pomiaru temperatury, rozdzielczość i dokładność Podać zakres pomiaru PH rozdzielczość i dokładność Podać zakresy pracy elektrody Podać rodzaje buforów |
| Chłodziarka laboratoryjna Specyfikacja urządzenia: • Chłodziarka pionowa • Sterownik z wyświetlaczem LCD • Pojemność całkowita komory - minimum 350 l • Drzwi pełne zamykane na klucz • Wnętrze z aluminium • Zakres temperatury od 0°C do +15°C z możliwością regulacji temperatury co 0,1 °C • Regulowane półki, minimum 5 sztuk • Oświetlenie wewnętrzne LED • Obustronny montaż drzwi • Alarm otwartych drzwi • System ostrzegawczy w razie awarii: dźwiękowy i optyczny • Alarm wzrostu temperatury |  | Podać pojemność komory Podać zakres temperatury i skok regulacji Podac ilość półek |
| Cooler Specyfikacja przedmiotu: • zastosowanie: schładzanie próbek o objętości 0,2 ml, stripów lub płytek 96-dołkowych podczas nastawiania reakcji PCR • utrzymanie temperatury 0°C przez min. godzinę (po uprzednim schłodzeniu coolera) • bezlodowy system chłodzenia • po przekroczeniu temperatury 6-7°C zmiana koloru dołka lub części coolera • w zestawie z pokrywką |  | Podać parametry Podać czas utrzymania temperatury 0 C |
| Dezynfektor Specyfikacja urządzenia: • Program dezynfekcji termicznej w temperaturze nie mniejszej niż 90°C i z czasem utrzymania tej temperatury nie krótszym niż 10 min; • Program do mycia tworzyw; • Możliwość zmiany takich parametrów jak: temperatura, czas utrzymania temperatury, ilość wody; • Mycie natryskowe (3 ramiona natryskowe) i iniekcyjne na dwóch poziomach; • Płukanie końcowe z pompą wody demineralizowanej/destylowanej; • Pobór wody demineralizowanej pod ciśnieniem • Komora z dwoma poziomami mycia; • Wydajna pompa obiegowa do natrysku wody poprzez ramiona natryskowe i dysze iniekcyjne o zmiennej prędkości z wbudowanymi elementami grzejnymi, dostarczająca zmienne ciśnienie wody, o średniej wydajności min. 60 L/min; • System filtrowania roztworu myjącego z sitem powierzchniowym, filtrem zgrubnym, filtrem wychwytującym odłamki szkła i mikro-filtrem; • W zestawie następujące typy wkładów: górny kosz z ramieniem spryskującym, dolny kosz umożliwiający mycie indukcyjne dołączonych modułów, moduł umożliwiający mycie indukcyjne, wkład zawierający haki sprężynowe, wkład zawierający pręty podtrzymujące, wkład w formie koszyka z nakrywką/mi; • Urządzenie wolnostojące, ładowane od przodu; • Obudowa i wnętrze ze stali nierdzewnej; • Komora do mycia spawana bezszwowo pozbawiona elementów grzejnych; • Zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypływem wody zamykające dopływ wody w momencie wycieku; • System automatycznego otwarcia drzwi po zakończeniu mycia; • Wbudowany zmiękczacz wody zimnej i ciepłej; • Wbudowane pompy dozujące dla detergentu w płynie i płynu neutralizującego; • Zasobnik na sól regeneracyjną; • Wyświetlanie na panelu sterowania nazwy programu, etapu programu, temperatury docelowej, temperatury aktualnej, czasu pozostałego do zakończenia cyklu, ewentualnych błędów i komunikatów; • W zestawie z 5 L płynu do mycia zasadowego oraz 5 L neutralizatora |  | Podać granice czasu i temperatur dezynfekcji termicznej Podać ilość ramion |
| Lampa bakteriobójcza Specyfikacja urządzenia: • Napięcie zasilania: 230 V/ 50 Hz • Pobór mocy: 66 W • Element emitujący promieniowanie UV-C: 2 x 30 W • Natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m : 3,6 W/m2 • Trwałość promiennika min. 8000 h • Dezynfekowana powierzchnia: 18-22 m2 • Obrót lampy (możliwość ustawienia kąta naświetlenia): 270° • Klasa zabezpieczenia ppor.: I • Typ obudowy: IP 20 • Rodzaj pracy: ciągła • Wymiary kopuły nieprzekraczające: 1000 x 90 x 150 mm • Wysokość statywu: 1800 mm • Licznik czasu pracy |  | Podać parametry katalogowe lampy wg opisu kolumny 1 |
| Mieszadło magnetyczne Specyfikacja urządzenia: • Prędkość obrotowa: 0-1500 obr./min. • Wymiary płyty grzejnej min.: 180 x 180 mm. • Materiał, z którego wykonano płytę grzejną: szkło ceramiczne. • Maks. temperatura grzania: 500°C. • Dokładność temperatury: ± 1°C. • Wyłącznik temperatury bezpieczeństwa. • Wskazanie ciepła resztkowego: > 50°C. |  | Podać zakres prędkości obrotowej obr/min Podać wymiary płyty grzejnej mm Podać maks temp grzania oraz dokładność temperatury w st C. |
| Wytrząsarka nablatowa Specyfikacja urządzenia: • Wytrząsarka orbitalna z inkubacją przeznaczona do inkubacji próbek • Orbita min 3 mm • Obciążenie min 3.5 kg • Zakres temperatury + 5°C powyżej temperatury otoczenia do min 60°C • Stabilność temperatury ± 0,5°C w temp. 37°C • Zakres prędkości nie gorszy niż 200 – 1150 obr./min • Dokładność prędkości ±3% • Wyświetlacz LED temperatury, prędkości i czasu umożliwiają jednoczesny podgląd wszystkich ustawień • Aluminiowa taca z gumową matą o wymiarach (DxS) 27,5 cm +/- 0,5cm x 19,5 cm +/- 0,5cm • Zasilanie 230 V, 50/60 Hz |  | Podać parametry katalogowe wytrząsarki wg opisu kolumny 1 |
| Zamrażarka Specyfikacja urządzenia: • Wolnostojąca zamrażarka typu szafowego – pionowa • Zewnętrzny cyfrowy wyświetlacz temperatury • Pojemność całkowita zamrażarki co najmniej 370 L brutto • Wymiary zewnętrzne nieprzekraczające (szer. x gł. x wys., [mm]) 650/850/2000 • Regulowane półki, minimum 5 szt. • Drzwi zamrażarki pełne, nieprzeszklone, wyposażone w zamek • Obustronny montaż drzwi • Utrzymująca stabilność temperatury w zakresie od -14°C do -28°C • System ostrzegawczy w razie awarii: dźwiękowy i optyczny • Alarm otwartych drzwi • Alarm wzrostu temperatury |  | Podać pojemność w l Podać wymiary zewnętrzne zamrażarki Podać ilość półek Podać zakres stabilnego utrzymywania temperatury |
| Zasilacz do elektroforezy Specyfikacja urządzenia: • Zasilacz do elektroforezy • Stabilizacja napięcia lub prądu • Timer: 1 min – 99 h i 59 min lub praca ciągła • Obudowa z tworzywa • Możliwość ustawiania zasilacza na zasilaczu • Nóżka umożliwiająca ustawienie zasilacza pod kątem • Wyposażony w automatyczne systemy zabezpieczające, wykrycie braku obciążenia, nagłej zmiany parametrów oraz obsługę innych błędów • Zakres napięcia od 2 do 300 V w krokach co 1 V • Prąd regulowany w zakresie od 4 do 500 mA w krokach co 1 mA • Ilość wyjść: 4 równoległe |  | Podać zakres pracy timera Podać zakres napięcia oraz natężenia i wielkość stopni/kroka Podać ilość wyjść |

Oferent oświadcza, że:

- zapoznał się z Zapytaniem ofertowym nr 13/2021 i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz otrzymał wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty;

- dostarczy dokumentację  w języku polskim wraz z dostawą przedmiotu zamówienia;

- zaproponowane urządzenie jest  fabrycznie nowe zgodnie z definicją Zapytania ofertowego;

- ponosi wszelkie ryzyko związane z dostawą zamówienia;

- uwzględnił w cenie wszystkie zobowiązania i koszty niezbędne do poniesienia realizacji Zamówienia;

- zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w zadeklarowanym terminie;

- zapoznał się z wzorem umowy dostawy stanowiącej załącznik nr 4 do zapytania ofertowego i nie wnosi do niego zastrzeżeń;

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia, na dowód czego przedkłada załącznik nr 5 do niniejszej Oferty wraz z kopiami dokumentów;

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewaniającej wykonanie przedmiotu zamówienia;

- posiada niezbędną wiedzę dotyczącą znajomości przedmiotu zamówienia, jego dostawy, instalacji, uruchomienia i obsługi gwarancyjnej oraz pogwarancyjnej lub zobowiązanie do udostępnienia podmiotów zdolnych do wykonania powyższego;

- nie zachodzą wzajemne powiązania osobowe i kapitałowe między Zamawiającym a Wykonawcą,  na dowód czego przekłada załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).

- wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych przez Podkarpackie Gospodarstwo Drobiarskie „Ovo-Res” sp. z o.o. zgodnie z zasadami obowiązującymi dla Rozporządzenia „RODO”;

……………………, dn. …………………………..

(miejscowość i data)

…………………………………………………………………………………………..………

(podpis przedstawiciela Wykonawcy (Oferenta), stanowisko służbowe

Załącznikami są:

- Szczegółowa specyfikacja techniczna oferty, zawierająca informację na temat parametrów technicznych oferowanego stanowiska odpowiadającym parametrom wg pkt. II Zapytania ofertowego „Opis przedmiotu zamówienia”.

…………………………………                                                                      ……………..…………………………

miejscowość i data                                         czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy