Załącznik nr 2 – specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

(Pieczęć firmowa lub dane Wykonawcy)

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -oferta 9/2021

najem nieruchomości do prowadzenia badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz przedwdrożeniowych

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Nieruchomość musi spełniać następujące minimalne wymagania (nie gorsze niż): | Wymaganie spełnione (TAK/ NIE*) Jeśli NIE proszę o wypełnienie kolumny 3) | Charakter kryterium, uwagi, inne |
| INKUBATOR • Inkubator z naturalnym obiegiem powietrza, przeznaczony do zastosowania w podstawowych pracach laboratoryjnych • Pojemność komory inkubacyjnej min. 50 litrów • Zakres temperatury pracy minimum od +5°C powyżej temperatury otoczenia do 70°C • Komora inkubacyjna wykonana ze stali nierdzewnej • Wewnątrz komory inkubacyjnej minimum 2 półki ze stali nierdzewnej • Sterowanie klapą wylotu powietrza z poziomu sterownika • Mikroprocesorowe sterowanie z dużym cyfrowym wyświetlaczem temperatury i czasu pracy • Wbudowany zegar, programowalny oraz możliwość programowania trybu pracy „ciągły” • Wyświetlanie alarmów wizualnych • Wyświetlanie temperatury w stopniach Celsjusza • Dokładność kontroli temperatury: minimum +/- 0,2°C • Programowanie temperatury z dokładnością do 0,1°C • Zabezpieczenie przed przekroczeniem ustawionej temperatury • Alarm dźwiękowy wraz z wizualną kontrolą temperatury • W cenie montaż i szkolenie z obsługi sprzętu |  | Podać pojemność w l. Podać zakresy temperqtury Podać ilość półek Podać dokładność kontroli temp Programowania temp |
| SYSTEM DO PRODUKCJI WODY • Urządzenie zasilane wodą wodociągową (5-40°C) • Urządzenie umożliwiające stopniowe oczyszczanie wody poprzez: prefiltr osadowy 5µm, filtrację węglową, odwróconą osmozę, podwójną demineralizację na złożu jonowymiennym, lampę UV oraz przepływową kapsułę mikrofiltracyjną 0,45/0,2 µm • Ruchomy punkt poboru wody pierwszej klasy czystości wg PN-EN ISO 3696:1999 • Instalacja punktu poboru wody ogólnolaboratoryjnej – trzecia klasa czystości wg PN-EN ISO 3696:1999 (z przeznaczeniem do mycia szkła laboratoryjnego, zasilania zmywarki laboratoryjnej i autoklawu) z rozprowadzeniem sieci wody III klasy w celu przyłączenia zmywarki laboratoryjnej i autoklawu • Możliwość rozprowadzenia w ramach systemu sieci dystrybucji wody z kilkoma punktami poboru wody obejmującej kilka pomieszczeń • Wydajność systemu dla wody RO: min. 60 dm3/h • Praca automatyczna i bezobsługowa • Zbiornik ciśnieniowy do magazynowania wody oczyszczonej RO (III klasa czystości) min. 150 dm3, zasilający zmywarkę i autoklaw. Zbiornik ciśnieniowy do magazynowania wody ultraczystej (I klasa czystości) • Automatyczne zatrzymanie pracy systemu przy pełnych zbiornikach lub zamkniętych kranach; • Automatyczne płukanie modułów membranowych • Ciśnienie robocze 1 MPa • Ciśnienie filtratu 0,2-0,3 MPa • Zasilanie 230 V/50 Hz • Wyświetlacz LCD • Konduktometr z przepływową celką pomiarową dokonujący pomiaru przewodnictwa oraz temperatury wody zasilającej, po odwróconej osmozie, ultraczystej w jednostkach µS/cm; • Informacja o aktualnym stanie pracy systemu • Alarmy informujące o wymianie filtrów wstępnych, modułu jonowymiennego, promiennika UV i kapsuły mikrofiltracyjnej • Poziom napełnienia zbiornika • Menu w języku polskim lub angielskim (tłumaczenie) • Przerwanie pracy pompy przy niskim ciśnieniu wody zasilającej lub jej braku oraz przy pełnym zbiorniku (czujniki niskiego i wysokiego ciśnienia) • Termiczne zabezpieczenie pracy modułu osmotycznego RO, automatyczne zatrzymanie pracy systemu przy temperaturze wody zasilającej poniżej 5°C lub powyżej 40°C • Podgląd komunikatów/alarmów monitorujących • Możliwość przerwania pracy przy pojawieniu się jakiegokolwiek alarmu, możliwość autostartu systemu • Woda oczyszczona w systemie spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód trzeciego stopnia czystości • Woda oczyszczona w systemie spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999, dla wód pierwszego stopnia czystości |  | Podać parametry zastosowanego filtra i kapsuł Podać wydajność dm3/h Podać pojemność zbiornika Podać ciśnienie robocze oraz filtratu |
| Komora laminarna do PCR Specyfikacja urządzenia: • Pionowy przepływ powietrza • Wymiary komory roboczej minimalnie: szerokość min. 60 cm, głębokość min. 50 cm, wysokość min. 45 cm • Blat roboczy oraz ściana wykonana ze stali nierdzewnej • Ściana frontowa wykonana z hartowanego szkła poruszana elektrycznie • Filtr HEPA dla obszaru pracy o sprawności powyżej 99% dla cząstek 0,3 μm • Oświetlenie - lampa fluorescencyjna nie mniejsza niż 1000 lux • Lampa UV z timerem • Gniazdo elektryczne w obszarze pracy • Panel szczelnie zamykający przestrzeń roboczą komory • Filtr wylotowy o skuteczności 99% dla cząsteczek o średnicy 3 μm • Zabezpieczenie przed załączeniem lampy UV w czasie pracy komory • Licznik czasu pracy komory |  | PODAĆ WYMIARY Podać sprawność oferowanego filtra HEPA Podać parametry oferowanej lampy Podać parametry oferowanego filtra |
| Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego • Pionowy przepływ jałowego powietrza, z recyrkulacją, • Dwa filtry HEPA o skuteczności min. 99% dla cząsteczek ≥ 0,3 μm, • System sterownia mocą wentylatora dostosowujący się do aktualnego zanieczyszczenia filtrów, umożliwiający utrzymanie stałej prędkości przepływu powietrza • Komora wyposażona w trzy silniki elektronicznie komutowane typu EC, (zapewniają niski pobór energii elektrycznej i niewielką emisję ciepła, CO2 oraz hałasu) • Liczniki czasu pracy urządzenia oraz czasu pracy lampy UV • Komunikaty procentowego zużycia lampy UV • Komunikaty procentowego zużycia filtrów HEPA • Wymiary zewnętrzne komory: szerokość minimalnie 140 cm, maksymalnie 170 cm, głębokość: minimalnie 78 cm, maksymalnie 85 cm, wysokość wraz z rama nośną: maksymalnie 240 cm • Wymiary obszaru roboczego: szerokość minimalnie 140 cm, maksymalnie 160 cm, głębokość: minimalnie 55 cm, maksymalnie 60 cm, wysokość minimalnie 65 cm, maksymalnie 80 cm • Wnętrze obszaru pracy wykonane w całości ze stali nierdzewnej kwasoodpornej klasy minimalnie AISI 316L w konstrukcji bezszwowej z zaokrąglonymi bokami co ogranicza do minimum liczbę powierzchni stwarzających ryzyko kontaminacji • Stabilna konstrukcja, odporna na wibracje • Blat roboczy pełny nie dzielony, wyjmowany, pozbawiony ostrych krawędzi, wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej minimalnie klasy AISI 316L • Misa ze stali nierdzewnej kwasoodpornej klasy minimalnie AISI 304 umieszczona pod blatem roboczym • Oświetlenie obszaru pracy – intensywność: min. 1000 lux • Szyba frontowa poruszana elektrycznie, umieszczona pod kątem w stosunku do blatu roboczego z nadzorem położenia jej krawędzi i funkcją kontroli automatycznego zatrzymania na optymalnej wysokości ponad blatem w pozycji roboczej z uszczelnieniem dolnej krawędzi w pozycji całkowitego zamknięcia • Szyba frontowa z możliwością odchylenia na siłownikach gazowych co ułatwia czyszczenie jej wewnętrznej powierzchni • Panel sterowania: z łatwym dostępem zarówno z pozycji siedzącej jak i stojącej operatora, wyposażony w wyświetlacz LCD umożliwiający kontrolę prędkości przepływu powietrza poprzez wyświetlanie aktualnej wartości w m/s, urządzenie wyposażone w półautomatyczny cykl fumigacji • złącze diagnostyczne umieszczone w łatwo dostępnym miejscu, umożliwiające podłączenie opcjonalnego modułu do zdalnej weryfikacji parametrów pracy komory przez autoryzowany serwis lub producenta poprzez sieć GSM • Auto-kalibracja komory po każdym jej uruchomieniu • Stały pomiar przepływu laminarnego i powietrza wyrzucanego z komory • Automatyczne zresetowanie początkowych warunków w przypadku awarii zasilania • Stelaż poziomowany i regulowany • Lampa UV montowana na tylnej ścianie, z możliwością programowania czasu pracy • Zabezpieczenie uniemożliwiające aktywację lampy UV przy podniesionej szybie frontowej • Min. trzy gniazda elektryczne 230 V z uziemieniem zabezpieczone elektrozaworem |  | Podać parametry oferowanego filtra Podać wymiary Podać wymiary obszaru roboczego Podać parametry oferowanej lampy |
| Rejestrator temperatury z adapterem: • Autonomiczny rejestrator temperatury, przeznaczony do pomiaru i rejestracji temperatury • Pomiar temperatury min -100°C do 300°C • Rozdzielczość 0,01 °C • Informacje o przekroczonych wartościach dopuszczalnych widoczne na wyświetlaczu • Częstotliwość zapisu min od 15 sekund • Start bezpośrednio z komputera z opóźnieniem czasowym lub START/STOP z przycisku • Dostęp do wartości maksymalnej i minimalnej • Sygnalizacja niskiego stanu baterii • W zestawie kabel USB do podłączenia rejestratorów do komputera oraz do ładowania akumulatorów w termometrach • Możliwość instalacji aplikacji, min. na 2 komputerach bez dodatkowej opłaty |  | Podać mierzoną temp minimalną i maksymalną Podać rozdzielczość 0,00 Podać częstotliwość zapisu Podać ilość darmowych aplikacji z instalacją |

Oferent oświadcza, że:

- zapoznał się z Zapytaniem ofertowym nr 9/2021 i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz otrzymał wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty;

- dostarczy dokumentację  w języku polskim wraz z dostawą przedmiotu zamówienia;

- zaproponowane urządzenie jest  fabrycznie nowe zgodnie z definicją Zapytania ofertowego;

- ponosi wszelkie ryzyko związane z dostawą zamówienia;

- uwzględnił w cenie wszystkie zobowiązania i koszty niezbędne do poniesienia realizacji Zamówienia;

- zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w zadeklarowanym terminie;

- zapoznał się z wzorem umowy dostawy stanowiącej załącznik nr 4 do zapytania ofertowego i nie wnosi do niego zastrzeżeń;

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia, na dowód czego przedkłada załącznik nr 5 do niniejszej Oferty wraz z kopiami dokumentów;

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewaniającej wykonanie przedmiotu zamówienia;

- posiada niezbędną wiedzę dotyczącą znajomości przedmiotu zamówienia, jego dostawy, instalacji, uruchomienia i obsługi gwarancyjnej oraz pogwarancyjnej lub zobowiązanie do udostępnienia podmiotów zdolnych do wykonania powyższego;

- nie zachodzą wzajemne powiązania osobowe i kapitałowe między Zamawiającym a Wykonawcą,  na dowód czego przekłada załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).

- wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych przez Podkarpackie Gospodarstwo Drobiarskie „Ovo-Res” sp. z o.o. zgodnie z zasadami obowiązującymi dla Rozporządzenia „RODO”;

……………………, dn. …………………………..

(miejscowość i data)

…………………………………………………………………………………………..………

(podpis przedstawiciela Wykonawcy (Oferenta), stanowisko służbowe

Załącznikami są:

- Szczegółowa specyfikacja techniczna oferty, zawierająca informację na temat parametrów technicznych oferowanego stanowiska odpowiadającym parametrom wg pkt. II Zapytania ofertowego „Opis przedmiotu zamówienia”.

…………………………………                                                                      ……………..…………………………

miejscowość i data                                         czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy